YÜKSEK HIZLI SOĞUTMALI MİKRO SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz laboratuar ve oda şartlarında fenol ekstraksiyonunda, moleküler çalışmalarda, filtreli tüp ayırma işlemlerinde, 0,2/2.0 ml eppendorf tüplerinin santrifüjlenmesinde kullanılacaktır.

- Cihazın maksimum hızı 17,000 rpm, maksimum RCF değeri 27,237 xg olmalıdır.

- Cihazın maksimum kapasitesi 30x1.5/2.0 ml ve 8x8 PCR strip olmalıdır.

- Cihazın sıcaklığı -20 0C ~ +40 0C arasında olmalıdır.

- Cihazda hızlı soğutma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın dış yüzeyini oluşturan malzeme iç ve dışta paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır.

- Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye indirecek esnek malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olacak ve cihazın ekranından hız ve zaman değerleri okunacaktır.

- Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı ayarlanabilmelidir.

- Cihazda pulse modu bulunmalıdır. Zaman ayarı ≤99 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir, ayrıca sonsuz çalışma modu bulunmalıdır.

- Cihazda bulunan “At Set Speed” fonksiyonu ile zamanlayıcı ayarlanan hıza ulaşıldığında başlamalıdır, ya da isteğe bağlı olarak start verildiğinde zamanlayıcı başlamalıdır.

- Cihazın gürültü seviyesi ≤56 dB olmalıdır.

- Cihaz hızlanma ve yavaşlama eğrisi ayarlanabilmelidir. Hızlanma 9 basamak şeklinde, yavaşlama 10 basamak şeklinde seçilebilmelidir.

- Cihazın 100 program hafızası olmalıdır.

- Cihazda otomatik rotor dedeksiyon sistemi bulunmalıdır. Bu sistem sayesinde cihaz konulan her rotoru otomatik olarak tanımalıdır.

- Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilecek ve böyle bir durumda çalışmasını durdurmalıdır.

- Cihazın güvenli kapak kilidi ve tuş kilidi olmalıdır.

- Cihazın kullanımı kolay dokunmatik ekranı bulunmalıdır.

- Cihaz tek ekrandan tüm parametreleri gerçek zamanlı olarak izlenebilmelidir.

- Cihazda kapak düşme  koruması bulunmalıdır, bu durum örneklerin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına kolaylık ve güvenilirlik sağlamalıdır.

- Cihazın kapağı motorize olarak açılıp kapanmalıdır.

- Cihazda çalışma esnasında parametrelerin ayarlanmasına olanak veren özellik bulunmalıdır.

- Cihazda bulunan otomatik soğutucu hibernasyon özelliği bulunmalıdır. Bu sayede enerjiden tasarruf sağlanmalıdır.

- Cihazın ölçüleri (GxDxY mm) 310x620x265 mm olmalıdır.

- Cihazın rotorsuz net ağırlığı 43.0 kg geçmemelidir.

- Cihazın güç tüketimi 2,000 VA olmalıdır.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmemelidir.

- Cihaz ile birlikte 30x1,5/2,0 ml kapasiteli sabit açılı rotor verilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek  parça servis garantisi altında olacaktır.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.