MİKRO SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz laboratuar ve oda şartlarında fenol ekstraksiyonunda, moleküler çalışmalarda, 0,2/2.0 ml eppendorf tüplerinin santrifüjlenmesinde kullanılmalıdır.

- Cihazın maksimum hızı 13.500 rpm, maksimum RCF değeri 12.300 xg olmalıdır.

- Cihazın maksimum kapasitesi 12x2.0 ml ve 4x8 PCR strip olmalıdır.

- Cihaz 12x1.5/2.0 ml sabit açılı rotor ile birlikte verilmelidir.

- Cihazın dış yüzeyini oluşturan malzeme iç ve dışta paslanmaya karşı korunmuş olacaktır.

- Motorun gövdeye bağlantısı ve gövdenin zemine ayak teması, titreşimleri asgariye indirecek esnek malzemeden yapılmış olacaktır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olacak ve cihazın ekranından hız ve zaman değerleri okunacaktır.

- Cihazın ön paneli üzerinden zaman ve hız aralığı ayarlanabilmelidir.

- Cihazda pulse modu bulunmalıdır. Zaman ayarı ≤30 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir, ayrıca sonsuz çalışma modu bulunmalıdır.

- Cihazın kapağı işlem bittikten sonra otomatik olarak açılmalıdır.

- Cihazın ölçüleri (GxDxY mm) 208x245x145 mm olacaktır.

- Cihazın rotorsuz net ağırlığı 4.4 kg geçmemelidir.

- Cihazın gürültü seviyesi 56 dB i geçmemelidir.

- Cihazın güç tüketimi 110 VA olmalıdır.

- Cihaz max hıza 12 saniyede ulaşmalı ve bu hızdan geri 16 saniye içinde frenleme yapabilmelidir.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek parça   servis garantisi altında olacaktır.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.