## ANALİTİK TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi 220 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği   0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,0002 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyet kayması  10°C ile 30°C de   ± 2/ C ppm olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

- Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihaz gövdesi uzun süreli ve güvenli kullanım için antimanyetik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla UniBloc teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz, tanecik sayım özelliği (pcs ),g,  mg, ct, %,  gibi 7 farklı  birimde tartım yapabilmelidir.

- Cihazın tartım kefesi çapı 90 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazda net toplam ve formülasyon özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda komparatör fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazda hırsızlığa ve yetkisiz kişilerin kullanımına karşı şifreli menü kilidi koruması olmalıdır

- Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır.  Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.

- Cihaz, tek bir tuşa basmak sureti ile otomatik dahili kalibrasyon yapabilmelidir.

- Cihazda, bulunduğu ortam koşullarına adapte olabilmesi için 5 kademeli dijital filtre olmalıdır.

- Cihaz göstergesi LCD ( sıvı kristal )olmalıdır.

- Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, dara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu, yazıcı ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu, ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.

- Cihazda zaman ayarlı otomatik kapanma fonksiyonu olmalıdır.

- İhaleye girecek olan firmalar ihaleden önce şartnameye uygun cihazını demo yapmalıdır. Demo yapılmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.

- Cihaz Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığında her ölçüm yapıldığında sonuçları otomatik olarak yazdırabilmelidir. Ayrıca önceden ayarlı zaman aralıklarında sonuç çıktısı alınabilmelidir.

- Cihaz üzerinde, bulunduğu yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.

- Cihazda opsiyonel RS-232C ve standart I/O portu bulunmalıdır. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek duymadan tartım sonuçlarını direkt olarak Windows işletim sistemine aktarabilmelidir.

- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı teklif eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir