## YARI MİKRO TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi 220 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 82 g kadar 0,00001 g (0,01 mg ) , 220 g ‘a kadar 0,0001 g (0,1 mg) olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği 82 g’a kadar 0,00005 g (0,05 mg ), 220 g’a kadar ağırlıklar için 0,0001 g (0,1 mg ) olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı 82 g’a kadar ± 0,00003 g (0,03 mg ), 220 g ‘a kadar  ± 0,0002 g (0,2 mg ) olmalıdır.

- Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de   ± 2/ C ppm olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

- Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihaz gövdesi uzun süreli ve güvenli kullanım için antimanyetik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla UniBloc teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz, tanecik sayım özelliği (pcs ), g,  mg, %, mom, Lb, Oz, Ozt, Hk, dwt, GN, m, b, o,  t gibi  22 farklı birimde tartım yapabilmelidir.

- Cihaz tanecik sayımı , % tartım ve opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti ile birlikte katı ve sıvılarda otomatik yoğunluk tayini yapabilmelidir.

- Cihazın tartım kefesi çapı 80 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazda net toplam ve formülasyon özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda hırsızlığa ve yetkisiz kişilerin kullanımına karşı menü kilidi koruması olmalıdır.

- Cihazın sağdan, soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır. Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.

- Cihaz her sıcaklık değişimi algıladığında, doğru tartımın sağlanması için kullanıcının müdahalesi gerekmeksizin otomatik dahili kalibrasyon (PSC) yapabilmelidir. Aynı zamanda tek tuş ile dahili kalibrasyon yapabilmelidir.

- Cihaz önceden girilen 3 farklı saatte otomatik dahili kalibrasyon yapabilmelidir.

- Cihazda, bulunduğu ortam koşullarına adapte olabilmesi için 6 kademeli dijital filtre olmalıdır.

- Cihaz, manyetik olan veya kefeye sığmayacak kadar büyük ya da asılacak tipteki cisimlerin tartılması için alttan tartım düzeneğine sahip olmalıdır.

- Cihaz ekranında, kalan tartım kapasitesini kullanıcıya bildiren analog bar grafik göstergesi bulunmalıdır.

- Cihaz göstergesi LCD ( sıvı kristal )olmalıdır.

- Cihaz tarih ve saat fonksiyonuna sahip olmalıdır. Terazi yazıcıya ( Opsiyonel ) bağlandığında GLP/GMP/ISO9000 kalibrasyon raporu verebilmelidir.

- Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, dara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu, yazıcı ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu , ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.

- Cihaz Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığında her ölçüm yapıldığında sonuçları otomatik olarak yazdırabilmelidir . Ayrıca önceden ayarlı zaman aralıklarında sonuç çıktısı alınabilmelidir.

- Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.

- Cihaz RS-232C seri porta sahip olmalıdır. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek duymadan tartım sonuçlarını direkt olarak Windows işletim sistemine aktarabilmelidir.

- Cihaza isteğe bağlı olarak yoğunluk tayin kiti, printer, klavye adaptörü, ayak pedalı, harici kontrol ünitesi takılabilmelidir.

- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı teklif eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir