ÇEKER OCAK  TEKNİK ŞARTNAME

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz kimyasal zehirlenme  ve patlamalara karşı zararı enaza indirmek ve zararlı gazlardan korunmak için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Cihaz  uv lamba ile aydınlatma ve sterilize çalışmalara uygun  olmalıdır.

- Cihazın dijital (LCD) ekranı olmalıdır ve bu ekrandan akım hızı görülmelidir.

- Cihaz fanlı olmalıdır ve havanın hızı 6 basamak da ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı kolay temizlenebilir olamlıdır.

- Cihaz elektrik kontorllü  cama sahip olmalıdır.

- Cihazın dış boyutları LxWxH 1500x800x2200 mm olmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı LxWxH 1320x670x750 mm olmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı yüksekliği  minumum 620 mm olmalıdır ve 750mm ye kadar çıkmalıdır.

- Cihaz class 1 koruma sınıfı ve ıp20 protectıon  koruma tipine sahip olmalıdır.

- Cihazın hava akım  hızı 0.5 m/s den fazla olmalıdır.

- Cihazın gürültü ses seviyesi 60db den küçük olmalıdır.

- Cihazın boru çapı 290 mm  olmalıdır.

- Cihaz da tek parça boru strap  bulunmalıdır.

- Cihazın florasan lambası 28watt ve uv lambası 30 watt olmalıdır.

- Cihazın hava çıkışı pvc den ve 4m olmalıdır.

- Cihazın çeker ocak fanı  içinde olmaldıır ve hızı ayarlanabilmelidir.

- Cihazın akış hızı 1400m3/hour olmalıdır.

- Cihazın camları çift katmanlı 5mm kalınlığında ,motor kontrollü  ve yükseklik ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın harcadığı güç 800-1400 watt arasında olmalıdır ve 220 volt ile çalışmalıdır.

- Cihaz da 1 adet su vanası ,1adet gaz vanası,1 adet hava vanası  ve su geçirmez 2 adet elektrik soketi olmalıdır.

- Cihazın dış kısmı çelikden ve mikrop üretmeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazın iç kısmı asite ve kimyasallara dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihazın çalışma kısmı kimyasal reaksiyonlara dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihaza isteğe bağlı olarak   hepa  filtre, aktif karbon   filtre ve kimyasal filtre takılabilmelidir.

- Cihazın ne ağırlığı 280 kg,brut ağırlığı ise 400 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 Volt, 60 Hz ile çalışabilmektedir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.