ÇEKER OCAK  TEKNİK ŞARTNAME

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz kimyasal zehirlenme  ve patlamalara karşı zararı enaza indirmek ve zararlı gazlardan korunmak için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Cihaz  uv lamba ile aydınlatma ve sterilize çalışmalara uygun  olmalıdır.

- Cihazın dijital (LED) ekranı olmalıdır.

- Cihaz fanlı olmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı kolay temizlenebilir olamlıdır.

- Cihaz elektrik kontorllü  cama sahip olmalıdır.

- Cihaz altında dolapları olmalıdır.

- Cihaz gaz ve su vanaları olmalaıdır. Ayrıca bu vanalar uzaktan kontrol edilebilmesi için için dışarıdan kontrol ekipmanları olmalıdır.

- Cihazın dış boyutları LxWxH 1240x800x2200 mm olmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı LxWxH 1020x670x770 mm olmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı yüksekliği  minumum 670 mm olmalıdır ve 770mm ye kadar çıkmalıdır.

- Cihazın hava akım  hızı 0.3 m/s-0.8 m/s arasında olmalıdır.

- Cihazın gürültü ses seviyesi 60db den küçük olmalıdır.

- Cihazın boru çapı 300 mm  olmalıdır.

- Cihaz da tek parça boru strap  bulunmalıdır.

- Cihazın florasan lambası 21watt ve uv lambası 30 watt olmalıdır.

- Cihazın hava çıkışı pvc den ve 4m olmalıdır.

- Cihazın çeker ocak fanı  içinde olmaldıır ve hızı ayarlanabilmelidir.

- Cihazın camları motor kontrollü ve yükseklik ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın harcadığı güç 400 watt olmalıdır ve 220 volt ile çalışmalıdır.

- Cihaz da 1 adet su vanası ,1adet gaz vanası, 2 adet UV lamba ve su geçirmez 2 adet elektrik soketi olmalıdır.

- Cihazın dış kısmı anti bakteriyel kaplama çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazın iç kısmı asite ve kimyasallara dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihazın çalışma tablası katı kimyasala dayanıklı fizikokimyasal malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihaza isteğe bağlı olarak   hepa  filtre, aktif karbon   filtre ve kimyasal filtre takılabilmelidir.

- Cihazın brut ağırlığı ise 270 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 Volt, 60 Hz ile çalışabilmektedir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.