## HASSAS  TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi 620 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,001 g ( 1 mg ) olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği 0,001 g ( 1 mg ) olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,002 g ( 2 mg ) olmalıdır.

- Cihazın hassasiyet kayması 10°C ile 30°C de   ± 2/ C ppm olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

- Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihaz gövdesi uzun süreli ve güvenli kullanım için antimanyetik alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın tartım düzeneği güvenilir, kararlı ve hızlı ölçüm amacıyla UniBloc teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz, tanecik sayım özelliği (pcs ), %, kg , g, ct, mg, mom, Lb, Oz, Ozt, Hk, dwt, GN, m, b, t gibi 18 farklı  birimde tartım yapabilmelidir.

- Cihaz hayvan tartımı ve opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti ile birlikte katı ve sıvılarda otomatik yoğunluk tayini yapabilmelidir.

- Cihazın tartım kefesi çapı 108 X 105 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazda net toplam ve formülasyon özelliği bulunmalıdır.

- Cihazda hırsızlığa ve yetkisiz kişilerin kullanımına karşı menü kilidi koruması olmalıdır.

- Cihazın komparatör fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın istendiğinde çıkarılabilen rüzgar koruma kabini bulunmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır

- Cihazda, bulunduğu ortam koşullarına adapte olabilmesi için 7 kademeli dijital filtre olmalıdır.

- Cihaz, manyetik olan veya kefeye sığmayacak kadar büyük ya da asılacak tipteki cisimlerin tartılması için alttan tartım düzeneğine sahip olmalıdır.

- Cihaz ekranında, kalan tartım kapasitesini kullanıcıya bildiren analog bar grafik göstergesi bulunmalıdır.

- Cihaz göstergesi arkadan aydınlatmalı LCD ( sıvı kristal ) olmalıdır.

- Cihaz tarih ve saat fonksiyonuna sahip olmalıdır. Teraziyi yazıcıya ( Opsiyonel ) bağlanarak GLP/GMP/ISO9000 kalibrasyon raporu verebilmelidir.

- Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu, dara alma tuşu, fonksiyonlar için ayar tuşu, yazıcı ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu, ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.

- Cihaz Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığında her ölçüm yapıldığında sonuçları otomatik olarak yazdırabilmelidir. Ayrıca önceden ayarlı zaman aralıklarında sonuç çıktısı alınabilmelidir.

- Cihazda, bulunduğu yerde dengede olup olmadığını kontrol için su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayakları olmalıdır.

- Cihaz RS-232C seri porta sahip olmalıdır. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek duymadan tartım sonuçlarını direkt olarak Windows işletim sistemine aktarabilmelidir.

- Cihaza isteğe bağlı olarak, printer, klavye adaptörü, ayak pedalı, harici kontrol ünitesi takılabilmelidir.

- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı teklif eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir