## ANALİTİK TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın Max tartım kapasitesi 220 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği   0,0001 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,0002 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyet kayması  10°C ile 30°C de   ± 2/ C ppm olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 40°C arasında olmalıdır.

- Cihazı Stabilizayon süresi 3 saniyeden fazla olmamalıdır.

- Cihaz uzun süreli kullanım için dayanıklı metal üretim olmalıdır.

- Cihazın ölçüm ünitesi manyetik sistem olmalıdır.

- Cihaz ; tane sayım özelliği (pcs ),g,  mg, %, mom, Lb, Oz, Ozt, Hk, dwt, GN, m, b, o ve t  birimlerinde tartım yapabilmelidir.

- Cihaz parçacık sayımı , % ve opsiyonel aksesuarı ile birlikte katı ve sıvılarda hesap gereksinimi olmadan otomatik yoğunluk tayini yapabilmelidir.

- Cihazın tartım kefesi çapı 80 mm’den az olmamalı ve korozyona mukavim manyetik olmayan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazın sağdan,soldan ve üstten olmak üzere 3 yönden açılabilir analitik cam koruma kabini olmalıdır.Camlar temizlik için kolayca sökülebilir olmalıdır.

- Cihaz, manyetik olan malzemelerin tartımı için , kefeye sığmayacak kadar büyük yada asılacak tipteki maddelerin ağırlık ölçümüne olanak sağlamalıdır. Cihaz altında bulunan çengel kullanılarak  ağırlık ölçebilmelidir.

- Cihaz, analog çubuk grafik göstergeye sahip olmalıdır.Aynı zamanda ağırlık ölçme kapasitesine yaklaşmadan ne kadar daha madde ölçebileceği gösterilmelidir.

- Cihaz göstergesi LCD ( sıvı kristal )olmalıdır.

- Cihaz üzerinde teraziyi açma/kapama tuşu , dara alma tuşu , fonksiyonlar için ayar tuşu , yazıcı ve bilgisayar için veri alış verişi veri tuşu , ağırlık birimlerini ve hassasiyetlerini ayarlamak için bir tuş ile kalibrasyon tuşu olmalıdır.

- Cihaz Opsiyonel yazıcı ile kullanıldığında her ölçüm yapıldığında sonuçları otomatik olarak yazdırabilmelidir . Ayrıca önceden ayarlı zaman aralıklarında sonuç çıktısı alınabilmelidir.

- Cihazın yerleştirildiği yerde  dengede olup olmadığını kontrol için denge terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı , denge  ayar ayakları olmalıdır.

- Cihaz RS-232C seri porta sahip olmalıdır. Cihaz hiçbir ara yazılıma gerek duymadan tartım sonuçlarını direk olarak Windows işletim sistemine aktarabilmelidir.

- Cihaza isteğe bağlı olarak yoğunluk tayin aksesuarı , printer , klavye adaptörü , ayak pedalı , harici kontrol ünitesi takılabilmelidir.

- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi ve Sanayi Bakanlığından alınmış Hizmet Yeterlik Belgesi bulunacaktır