MONO DİSTİLE SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olmalıdır.

- Cihaz saatte 8 lt su üretebilecek kapasitede olmalıdır.

- Cihazın soğutma suyu akış hızı 2,4 lt/dk olmalıdır.

- Cihazın ürettiği saf suyun iletkenliği 25 ⁰C’de 2.2 µS/cm kapasitesinde olmalıdır.

- Cihazın evaparatör kısmı borosilikat camdan yapılmış olmalı ve kolayca çıkarılıp  takılabilmelidir.

- Cihazın 1.kondenseri borosilikat cam olmalıdır.

- Cihaz tamamen dolduğu zaman tekrar otomatik olarak çalışabilir olmalıdır.

- Cihazın ısıtma elemanları quartz mamul olmalıdır.

- Cihazın ana düğmesi ve pilot lambaları ön yüzeyde monte edilmiş olmalıdır.

- Cihazın ürettiği monodistile suyun çıkışı cihazın ön tarafında olmalıdır.

- Cihazın çalıştığı ortam sıcaklığı 10 ⁰C~40 ⁰C arasında olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 650x365x390 mm (gxdxy) olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 24 kg olmalıdır.

- Cihazda gaz eksoz sistemi olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 6.0 kW olmalıdır.

- Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışabilir olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.