ETÜV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz fuzzy PID kontrol sistemine sahip olmalıdır.
2. Cihazda 4 dijitli LED gösterge olmalıdır.
3. Cihazda hava sirkülasyonu fan aracılığı ile sağlanmalıdır.
4. Cihaz 45 lt kapasiteli olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı+10 °C ~ 300°C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu ± %2.5 °C, sıcaklık dağılımı ± 1 °C olmalıdır.
6. Cihazda sıcaklık 0.1 derece hassasiyetle ayarlanabilmelidir.
7. Cihaz 0~9999 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.
8. Cihazın iç yüzey yapısı aynalı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine korozyona dayanıklı Akzo toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı alüminyum silika elyaf olmalıdır.
9. Cihazın kapısı temperlenmiş güvenlikli camdan oluşan gözlem pencereli olmalıdır.
10. Cihaz kullanıcıyı koruma amaçlı üstü, yanları ve kapağı ısı yalıtımlı bir materyal ile kaplı olmalıdır.
11. Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz çelik tel raf bulunmalıdır. Rafların yükleme ağırlığı 15 kg olmalıdır.
12. Cihaz PT 100Ω sıcaklık sensörlü olmalıdır.
13. Cihazda ısıtma paslanmaz çelik tel ile sağlanmalıdır.
14. Cihazda aşırı sıcaklığa karşı koruma sistemleri olmalıdır
15. Cihazın havalandırma portu cihazın üst kısmında yer almalı ve iç çapı 28 mm olmalıdır.
16. Cihazda maksimum ses düzeyini aşmayacak şekilde dizayn edilmiş ses yalıtım malzemesi ile kaplı ve yüksek kapasiteli fan motoru içermelidir.
17. Cihaz ses düzeyi <52 dB olmalıdır.
18. Cihazın güç tüketimi 1.2 kW olmalıdır.
19. Cihazın iç boyutları 350 x 350 x 350 mm (g x d x y), dış boyutları 468 x 538 x 753 mm (g x d x y) olmalıdır.
20. Cihaz AC 220 V/5.5 A şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
21. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
22. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
23. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

 karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.