İNKÜBATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaz PID kontrol sistemine sahip olmalıdır.
2. Cihazda LCD ekran olmalıdır.
3. Cihaz doğal hava sirkülasyonlu olmalıdır.
4. Cihaz 124 lt kapasiteli olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 65°C arasında olmalıdır. Sıcaklık dalgalanması ± 0.5 °C, sıcaklık değişimi ± 1 °C olmalıdır.
6. Cihazda sıcaklık 0.1 derece hassasiyetle ayarlanabilmelidir.
7. Cihaz 0~9999 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.
8. Cihazın iç yüzey yapısı aynalı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine korozyona dayanıklı Akzo toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı poliüretan olmalıdır.
9. Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz çelik tel raf bulunmalıdır. Rafların yükleme ağırlığı 15 kg olmalıdır.
10. Cihaz PT 100Ω sıcaklık sensörlü olmalıdır.
11. Cihazda ısıtma ısıtma tüpleri ile sağlanmalıdır.
12. Cihazın ikinci bir camlı kapısı bulunmalıdır.
13. Cihaza entegre UV lamba ve floresan lamba bulunmalıdır.
14. Özel atmosfer gerektiren çalışmalar için cihazın alt kısmına monte edilmiş gaz girişi bulunmalıdır.
15. Cihazda yer alan bağımsız sıcaklık sınırlayıcı ile deney materyalinin yüksek sıcaklıktan etkilenmemesi için ekstra koruma sağlamalıdır.
16. Cihazda aşırı sıcaklığa karşı koruma sistemleri olmalıdır
17. Cihazın havalandırma portu cihazın üst kısmında yer almalı ve iç çapı 28 mm olmalıdır.
18. Cihazın nominal gücü 0.5 kW olmalıdır.
19. Cihazın iç boyutları 500 x 450 x 550 mm(g x d x y), dış boyutları 690 x 570 x 942 mm (g x d x y) olmalıdır.
20. Cihazda RS485 portu bulunmalıdır.
21. Cihaz AC 220 V/2.3 A şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.
22. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
23. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
24. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

 karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.