SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz yatık tip (sandık) olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz orbital çalkalama yapmalıdır.

- Cihaz 188 lt kapasiteye sahip olmalıdır.

- Cihaz 1 platformlu olmalıdır.

- Cihazın kapağı gözetlenebilir pencereli olmalıdır.

- Cihaz LCD ekranlı olmalı, sıcaklık zaman ve hız kontrolü kolayca yapılabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık aralığı +4 °C ile 60 °C arasında olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık hassasiyeti ±0.1 °C, 37 °C’de sıcaklık homojenliği ≤0.3 °C, sıcaklık dalgalanması ise ≤0.1 °C olmalıdır.

- Cihaz soğutma yapmaya otomatik olarak başlamalı elle çalıştırmaya gerek duyulmamalıdır. Cihazda 134A çevre koruyucu soğutma kullanılmış olmalıdır.

- Cihaz 20~300 rpm arasında çalkalama yapabilmelidir.

- Cihazın çalkalama hassasiyeti ±1 rpm olmalıdır.

- Cihazın çalkalama orbiti Ø 26 mm olmalı, opsiyonel olarak Ø35 mm seçilebilmelidir.

- Cihaz saat yönü, saat yönünün tersi veya alternatif çalışma modlarında çalkalama yapabilmelidir.

- Cihazın çalkalama platformunun boyutu 920 x 500 mm olmalıdır.

- Cihazın standart kapasitesi 28 x 500 ml olmalıdır.

- Cihaz zaman ayarı 0~9999 saat/dk olarak veya sürekli çalışma modunda ayarlanabilmelidir. Çalışma süresi veya kalan süre gözlemlenebilmelidir.

- Cihazın güç kesintisi durumunda belleğinde ki bilgiler silinmemelidir.

- Cihazda hız kilit fonksiyonu sayesinde aşırı hızlanmanın önüne geçilmelidir.

- Cihazda aşırı sıcaklık koruma sistemi bulunmalıdır.

- Cihazın otomatik hata algılama ve güvenlik alarm fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazda tek hava hattı ile optimum sıcaklık dağılımı sağlanmalı ve cihazın fanı sessiz çalışmalıdır.

- Cihazda akıllı defrost fonksiyonu olmalı defrost süresi ve sıklığı kullanıcı tarafından ayarlanmalıdır.

- Cihazın iç hacmi paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Cihazın maksimum erlen kapasitesi  100 ml x 66 veya 250 ml x 45 veya 500 ml x  28 veya 1000 ml x 15 adet veya 2000 ml x 11 olmalıdır.

- Cihazın dış boyutları 1200 x 760 x 880 mm (G X D X Y) olmalıdır.

- Cihazın motor gücü 900 W olmalıdır.

- Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.