VAKUMLU FIRIN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz PID kontrollü LED ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz 52 litre kapasiteli olmalıdır.

- Cihazın vakum ayarlama aralığı <133 Pa olmalıdır. Vakum göstergesi kolay okunabilir olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı +10 °C ~ 250°C arasında olmalıdır. Sıcaklık ekran çözünürlüğü 0.1°C, sıcaklık dağılımı ± 1 °C olmalıdır.

- Cihazın ısıtması 4 yönlü ısıtma tipinde olmalıdır.

- Cihazın ısınma süresi 100 dakikayı geçmemelidir.

- Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik olmalıdır. Yalıtımı alüminyum silikatlı elyaf olmalıdır.

- Cihazda kullanıcıların olası bir yanmadan korunmaları için fırın yanları, üst düzeyi ve kapısı (cam kısım hariç) ısı yalıtımlı malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

- Cihazın kapısı kurşun geçirmez sertleştirilmiş camdan oluşan gözlem pencereli olmalıdır.

- Cihazın kapısı daha iyi sızdırmazlık sağlamak için yaylar ile sabitlenmiş, çift katmanlı olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Cihaz 0~9999 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

- Cihazın iç boyutları 415 x 370 x 340 mm (g x d x y), dış boyutları 574 x 562 x 683 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazda yüksek sıcaklık iletimi için  2 adet alüminyum alaşımlı raf bulunmalıdır. Rafların max. yükleme kapasitesi 15 kg olmalıdır. Raf aralıkları 140 mm olmalıdır.

- Cihazın hava giriş / hava çıkış vana boyutu 14 mm olmalıdır.

- Cihazda güvenliği sağlamak için yüksek sıcaklık alarmı bulunmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 1.4 kW olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V (50/60 Hz) /6.3 A şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

22. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.