ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihaz genel laboratuvar işlemleri için uygun olmalıdır.
3. Cihazın ısıtıcı tablası korozyona karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir seramik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklık kapasitesi ortam sıcaklığı +5... 350 0C arasında ayarlanabilir olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklık stabilitesi ± 3 0C olmalıdır.
6. Cihazda harici Pt100 sensörü bulunmalıdır.
7. Cihazın tablası 190x190 mm olmalıdır.
8. Cihaz PID kontrollü olmalıdır ve bu sayede yüksek güvenlik ve kolay kullanım sağlamalıdır.
9. Cihazda hem ısıtma hem de karıştırma aynı anda yapılabilir olmalıdır.
10. Cihaz dijital ayarlı olmalıdır.
11. Cihazın 0-1500 rpm arasında karıştırma ayarına sahip olmalıdır.
12. Cihazın karıştırma kapasitesi 20 litre olmalıdır.
13. Cihaz uzun ömürlü, stabil çalışmayı sağlayan fırçasız DC motora sahip olmalıdır.
14. Cihazın dış yüzeyi su geçirmez olmalıdır bu sayede elektronik parçalar numune dökülmesinden korunur olmalıdır.
15. Cihazın gücü 600 Watt olmalıdır.
16. Cihazın ebatları 190x320x130 mm olmalıdır.
17. Cihaz 5 kg olmalıdır.
18. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
19. Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.
20. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
21. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
22. Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir