SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın maksimum sıcaklık doğruluğuna sahip PID kontrolörü olmalıdır.
2. Cihazın 2 satır LCD göstergesi olmalıdır.
3. Cihaz yüksek kalite paslanmaz çelik malzemeden mamul olmalıdır.
4. Cihazın aşırı sıcaklık, yüksek akım ve kuru ısıtmaya karşı devre kesici korumaları olmalıdır.
5. Cihaz 6 litre kapasiteye sahip olmalı, iç ölçüleri 470 x 305 x 130 mm (g x d x y) olmalıdır.
6. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 °C üzerinden 100 °C’ye kadar olmalıdır.
7. Cihazın sıcaklık doğruluğu ≤ ± 1 °C, sıcaklık dağılımı ise ≤ ± 0.5 °C olmalıdır.
8. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0,1 °C olmalıdır.
9. Cihazın zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır. Cihaz 0-999 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir.
10. Cihazın farklı cam materyallerle çalışmaya uygun 5 halkalı yüzüklü kapağı olmalıdır.
11. Cihaz içerisinde kullanılan materyallerin stabilitesini sağlamak için alt kısımda drenaj delikli oluklu destek sistemli banyoya sahip olmalıdır.
12. Cihazın ısıtma gücü 1200 W olmalıdır.
13. Cihazın drenaj hortumu olmalıdır.
14. Cihaz 220 volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.
15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
16. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
17. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
18. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis bulunacaktır.