SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazın maksimum sıcaklık doğruluğuna sahip PID kontrolörü olmalıdır.
2. Cihazın 2 satır LED dijital göstergesi olmalıdır.
3. Cihaz yüksek kalite paslanmaz çelik malzemeden mamul olmalıdır.
4. Cihazın aşırı sıcaklık, yüksek akıma karşıdevre kesici korumaları ve mekanik sıcaklık limitleyicisi olmalıdır.
5. Cihaz 30 litre kapasiteye sahip olmalı, iç ölçüleri 500 x 290 x 200 mm (g x d x y) olmalıdır.
6. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 °C üzerinden 250 °C’ye kadar olmalıdır.
7. Cihaz derin su haznesine sahip olmalıdır.
8. Cihazın sıcaklık doğruluğu ≤ ± 1 °C, sıcaklık dağılımı ise ≤ ± 0.5 °C olmalıdır.
9. Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0,1 °C olmalıdır.
10. Cihazın zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır. Cihaz 0-999 dakikaya kadar ayarlanabilmelidir.
11. Cihazın düz paslanmaz çelik kapağı olmalıdır.
12. Cihazın ısıtma gücü 2000 W olmalıdır.
13. Opsiyonel olarak manyetik karıştırıcı eklenebilmelidir.
14. Cihaz 220 volt, 50 hz ile çalışabilmelidir.
15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
16. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
17. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
18. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis bulunacaktır.