ÇALKALAMALI SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz PID kontrollü olmalıdır.

- Cihazın kapağı şeffaf olmalı çalkalama işlemi görülebilmelidir.

- Cihaz LCD ekranlı olmalı, yüksek hassasiyetli sıcaklık sensörü bulunmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklık +5 °C ile 100 °C arasında olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık hassasiyeti ±0.1 °C olmalıdır

- Cihazın çalkalama hızı 20~200 rpm arasında olmalıdır.

- Cihazın çalkalama genliği Ø 20 mm olmalıdır.

- Cihaz dönüş yönünü otomatik değiştirme özelliği olmalıdır.

- Cihazın tabla boyutu 400 x 250 mm olmalıdır.

- Cihazın standart kapasitesi 8 x 250 ml olmalıdır.

- Cihazın güç kesintisi durumunda otomatik veri kaydı yapabilmelidir.

- Cihazda hızlı başlama ve durma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın otomatik kapanma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık uyarı sistemi ile deney sıcaklığının aşırı ısınması engellenmelidir.

- Cihaz bakım gerektirmeyen fırçasız motoru ile düşük ses seviyesine sahip olmalı, stabil torkta çalışmayı sağlamalıdır. Motor şaftı kilitleme korumasına sahip olmalıdır.

- Cihazın iç hacmi paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Cihazın maksimum erlen kapasitesi  100 ml x 12 veya 250 ml x 8 veya 500 ml x  6 olmalıdır.

- Cihazın dış boyutları 780 x 360 x 400 mm (G x D x Y)olmalıdır.

- Cihazın motor gücü 1.5 KW olmalıdır.

- Cihazın net/brüt ağırlığı 20/30 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.