ŞEFFAF SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz doku kültürü, enzim reaksiyon çalışmaları v.b. uygulamalarda kullanıma uygun olarak şeffaf tanklı olarak dizayn edilmelidir.
2. Cihazın mikroişlemcili PT100 sıcaklık sensörü olmalıdır.
3. Cihazın membran kontrol butonu olmalıdır.
4. Cihazın aşırı sıcaklık ve kuru ısıtmaya karşı devre kesici korumaları olmalıdır.
5. Cihaz 16 litre kapasiteye sahip olmalı, tank ölçüleri 260 x 420 x 150 mm (g x d x y) olmalıdır.
6. Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı ile 80 °C’ye kadar olmalıdır.
7. Cihazın sıcaklık stabilitesi ± 0.1 °C, sıcaklık doğruluğu ise ± 0.5 °C olmalıdır.
8. Cihazın sıcaklık kararlılığı 0,1 °C olmalıdır.
9. Cihazın max akışı 14 L/dk olmalıdır.
10. Cihazın ısıtma gücü 1,5 kW olmalıdır.
11. Cihaz 220 volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.
12. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
13. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
14. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
15. İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis bulunacaktır.