FLAME (ALEV) FOTOMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz çok amaçlı laboratuar kullanımları için uygun nitelikte ve hassas olmalıdır.

- Cihaz  7 inch renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz eğri grafiğini gösterebilmelidir.

- Cihazın ekranından konsantrasyon değeri okunmalıdır.

- Cihazın veri okuma aralığı 0.000~999.9 arasında olmalıdır.

- Cihazda korelasyon katsayısı otomatik hesaplanabilmelidir.

- Cihazda alev boyutu önceden seçilebilmelidir.

- Cihaz alevlenmeye karşı korumalı olmalıdır.

- Cihazda ölçüm aralığı değişimi olmalıdır.

- Cihaz 3 kanallı olmalıdır. Sodyum, potasyum ve kalsiyum değerleri test edilebilecektir.

- Cihazla sodyum (Na) için 0-160 ppm, potasyum (K) için 0-100 ppm ve kalsiyum (Ca) için 0-1000 ppm konsantrasyon sınırları aralığında ölçüm yapılabilmelidir.

- Cihazın tespit sınırı sodyum (Na) için 0.01 ppm, potasyum (K) için 0.01 ppm ve kalsiyum (Ca) için 2 ppm değerlerde olmalıdır

- Cihazda doğrusal hata maksimum, sodyum (Na) için 0.69, potasyum (K) için 0.195 ve kalsiyum (Ca) için 3 değerlerinde olmalıdır

- Cihazın tepki süresi <8sn olmalıdır.

- Cihazın numune alımı <6ml/dk olmalıdır.

- Cihazda tekrar edilebilirlik <3% CV (ardışık 7 numune için) olmalıdır.

- Cihazda kararlılık <3% sürekli aspirasyonda 15 sn sapma şeklinde olmalıdır.

- Cihaz LPG ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Cihazla hava kompresörü sağlanmalıdır.

- Cihazda USB portu bulunmalıdır.

- Cihazın kullanıcı arayüzünde birden fazla dil seçeneği bulunmalıdır.

- Cihaza opsiyonel olarak termal yazıcı bağlanabilmelidir.

- Cihaz 220 V50 Hz ile çalışmalı 250 W gücünde olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti  karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.