OTOMATİK POLARİMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz maddenin içeriği, saflığı ve konsantrasyonunu tespit etmek amacıyla kullanılacaktır.

- Cihaz fotoelektrik algılama ve mikroişlemci kontrol teknolojisi ile çalışmalıdır.

- Cihaz optik rotasyon, spesifik rotasyon, konsantrasyon ve brix ölçüm modları bulunmalıdır.

- Cihaz geniş LCD ekranlı olmalıdır.

- Cihazda yapılan testler (opsiyonel 1-6 kere) otomatik olarak tekrarlanabilmelidir. Ortalama değer ve karekök otomatik olarak hesaplanabilmelidir.

- Cihazda tekrarlı ölçüm ile üç adet ölçüm kaydedilerek bunların ortalaması alınmalıdır.

- Cihazda uzun çalışma ömrü nedeniyle LED ışık kaynağı+ girişim filtresi bulunmalıdır.

- Cihazın dalga boyu 589.44 nm’dir.

- Cihazın ölçüm aralığı ±45° ±120°Z   olmalıdır.

- Cihazın okuma hassasiyeti 0.001°,  0.01°Z     olmalıdır.

- Cihazın doğruluğu ±(0.01 + Ölçüm değeri x %0.05)⁰ ve ±(0.03 + Ölçüm değeri x %0.05)⁰Z olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği ≤0.002° ve  ≤0.006°Z olmalıdır.

- Cihazın örnek geçirgenliği %1 olmalıdır.

- Cihazda kullanılan test tüpleri 100mm /200 mm olmalıdır.

- Cihaz RS232 interfazına sahip olmalıdır.

- Cihaz 220 V 50 Hz ile çalışabilmelidir.

- Cihazın ağırlığı 30 kg dan fazla olmamalıdır.

- Cihazın ölçüleri 600 mm x 330 mm x 270 mm olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

- Cihaz fotoelektrik test ve mikroişlemci kontrollü olmalıdır.

- Cihaz LCD ekranlı olmalıdır.

- Cihazda otomatik tekrarlama,6 ölçüm için ortalama değer hesaplaması ve karekök alma gibi özellikler bulunmalıdır.

- Cihaz RS 232 çıkışlı olmalıdır.

- Cihazın ölçüm aralığı -120° ile + 120°Z olmalıdır.

- Cihazın okuma hassasiyeti 0.001° olmalıdır.

- Cihazın doğruluğu ±(0.03°Z + Ölçüm değeri x %0.05) olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği ≤0.02°Z olmalıdır.

- Cihazın minimum örnek transmitansı %10 olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 30 kg dan fazla olmamalıdır.

- Cihazın ölçüleri 600x320x220 mm olmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili olmalı,bu süre bitiminden sonra 10 yıl ücreti karşılığı servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Teknik Servis Belgesi ve Sanayi Bakanlığından alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.