VAKUM POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz iki kafalı olmalıdır.

- Cihaz vakum ve basınç işlemi için uygun olmalıdır.

- Vakum pompası diyafram tipi olmalı, herhangi bir şekilde yağa ihtiyaç duymamalıdır.

- Cihazın akış hızı 120 litre/dakika olacaktır.

- Cihazın nihai vakum değeri ≥0.08 Mpa / 200 mbar olmalıdır.

- Cihazın giriş ve çıkış çapı 9 mm olmalıdır.

- Laboratuar ortamında gereksiz ve aşırı sese neden olmamalı gürültü seviyesi en fazla ≤60 dB olmalıdır.

- Cihaz anti-korozif diyaframa sahip olmalıdır.

- Cihaz çalışırken ısısı 55 °C’yi geçmemelidir.

- Cihaz +7°C ile +40°C arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz 300 W motor gücüne sahip olmalıdır.

- Cihaz 390 x 150 x 250 mm ölçülerinde olmalıdır.

- Cihaz en fazla 20 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.