PASLANMAZ ÇELİK ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın havalandırma fanı, lamba ve güç değerlerinin gözlemlenebileceği LCD ekranı olmalıdır.
3. Cihazın elektrik kesintisinde devreye giren hafıza fonksiyonu bulunmalıdır.
4. Cihaz 5 mm kalınlıkta temperlenmiş ön cama sahip olmalıdır ve bu cam istenilen yükseklikte manuel olarak ayarlanabilmelidir ve kamsimum cam açılma yüksekliği 800 mm olmalıdır.
5. Cihaz sökülebilir en az 3 adet 5 mm kalınlığında melamin deflektöre sahip olmalıdır.
6. Cihazın ana gövdesi epoksi kaplamalı 1 mm soğuk haddelenmiş çelik olmalıdır.
7. Cihazın çalışma alanı 5 mm melamin taban ve çalışma yüzeyi fiziksel ve kimyasala dayanıklı plaka olmalıdır.
8. Cihazın hava akışı 0,3 m/s-0,8 m/s arasında olmalıdır.
9. Cihazın ses düzeyi maksimum 60 dB olmalıdır.
10. Cihazın havalandırması 0,3 kW yüksek verimli santrifüj tip olmalıdır.
11. Cihazın lambası 30 W olmalıdır.
12. Cihazın standart aksesuarları 4 adet priz ve çalışma tablası olmalıdır.
13. Cihazla birlikte istenildiğinde opsiyonel olarak 4 metre uzunlukta ve 250 mm çaplı baca, su musluğu, gaz musluğu, PP lavabo, PP çalışma yüzeyi, 15 mm epoksi resin yüzey ve 20 mm seramik yüzey verilmelidir.
14. Cihazın dış ebatları 1800x850x2350 mm, iç yüzeyi 1550x660x1200 mm olmalıdır.
15. Cihazın brüt ağırlığı 243 kg olmalıdır.
16. Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.
17. Cihaz 220 Volt, 50/60 hz ile çalışabilmelidir.
18. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.
19. Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.
20. Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.