BİYOGÜVENLİK KABİNi TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikrobiyolojide, virolojide, biyoteknolojide kullanılabilir ve Class II A2 tipte olmalıdır.

- Cihaz NSF 49 ve EN 12469 standartlarını karşılamalıdır.

- Cihazda hava akış modu %70 hava sirkülasyonu %30 egzoz hava çıkışı olacak şekilde olmalıdır.

- Cihaz LCD göstergeli olmalı, göstergeden çalışma alanı sıcaklığı, hava akış hızı, filtrelerin servis ömrü ve yanlış işlemleri önlemek amacıyla şifre ayarları kontrol edilebilmelidir.

- Cihazda 1 adet HEPA ve 1 adet ULPA olmak üzere 2 adet filtre bulunmalıdır.

- Cihazın temiz ortam seviyesi HEPA filtre için ISO level 5 (Class 100/100), ULPA filtre için ISO level 4 (Class 10/10) düzeyinde olmalıdır.

- Cihazdaki filtre verimliliği HEPA için 0.3µm’de  ≥ 99.995%, ULPA için 0.12 µm’de ≥ 99.999% oranında sağlanmalıdır.

- Cihazda aşağı akış hızı 0.33 m/s, hava emme hızı 0.53m/s olmalıdır.

- Cihaz filtre hatası alarmı, fan aşırı yükleme alarmı, cam yüksekliği (200 mm) limit alarmı vermelidir. Cihazda aşağı ve içeri akış hızlarında dalgalanma %20’nin üstüne çıkarsa sistem alarm vermeye başlamalıdır.

- Cihazda UV zamanlama fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın 10⁰ eğimli ön cam yapısı bulunmalıdır.

- Cihazın ön camı herhangi bir pozisyonda manuel olarak ayarlanabilmeli ve sterilizasyon için tamamen kapatılabilmelidir. Ön cam 6 mm den büyük sertleştirilmiş özellikte olmalıdır.

- Cihazda bağlantılı kilit fonksiyonu bulunmalı ön cam açıldığında UV lamba kapanmalıdır.

- Cihazda elektrik kesilmelerinden sonra parametre hafıza fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazı kullanan personel güvenliği korunması olarak koloni oluşturma birimi (CFU) tüm etki örnekleyicilerinde ≤10, kesit örnekleyicilerde CFU≤5 olmalıdır.

- Cihazda ürün koruması bütün numune kaplarında koloni oluşturma birimi (CFU) ≤5 olmalıdır.

- Cihazda çapraz kontaminasyon koruması bütün kültür kaplarında koloni oluşturma birimi (CFU)≤2 olmalıdır.

- Cihazda yarı pik vibrasyon düzeyi ≤5µm olmalıdır.

- Cihazda 1 adet 40 W UV lamba ve 2 adet 40 W floresans lamba bulunmalıdır.

- Cihazdaki aydınlatma ≥900 lux olmalıdır.

- Cihazda 1 adet suya dayanıklı elektrik prizi olmalı, güç kesintisine karşı koruma fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın çalışma alanı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın gürültü seviyesi ≤65 dB olmalıdır.

- Cihazdaki max güç tüketimi 1KW olmalıdır.

- Cihaz 1-2 operatörün kullanımı için uygun olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri 1300x520x640 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri 1465x760x2200 mm olmalıdır.

- Cihazda bulunan hava besleme filtresi 1290x470x70 mm, hava egzoz filtresi 830x450x90 mm ebatlarında olmalıdır.

- Cihazın  ağırlığı ~ 270 kg olmalıdır.

- Cihaz 220 V 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.