YATAY LAMINAR FLOW KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz mikrobiyolojide, virolojide, biyoteknolojide kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Cihaz sahip olduğu HEPA filtre sayesinde ürün korumaya yönelik olmalıdır.

- Cihazın kontrol paneli kullanıcının kolayca görebileceği ve gözlem yapılabilecek mesafede olmalıdır.

- Cihaz LED dijital ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazda bulunan HEPA filtre etkinliği % 99.995 ve 0.3 mikron partikülleri tutabilecek şekilde olmalıdır.

- Cihazın ön paneli 5 mm’den az olmayacak şekilde temperlenmiş cam olmalıdır ve bu camın kontrolü motorlu olmalıdır.

- Cihazın yatay hava akış hızı ortalama 0.3 – 0.5 m/s olmalıdır.

- Cihazın gürültü seviyesi 60 dBA dan düşük olmalıdır.

- Cihazda 1 adet 28 Watt floresans lamba ve 1 adet 30 Watt UV lamba olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 600 Watt olmalıdır.

- Cihazın dış kısmı korozyana dayanıklı soğuk çekilmiş çelik plakadan üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın iç kısmı 304 paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihazın stand yüksekliği 650 mm olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri (GxDxY) 1300x825x2000 mm olmalıdır.

- Cihazın iç ölçüleri (GxDxY) 1200x500x570 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 125 kg olmalıdır.

- Cihazla birlikte standard olarak su ve gaz musluğu bulunmalıdır.

- Cihaz 220 V, 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.