LAMINAR FLOW KABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz mikrobiyolojide, virolojide, biyoteknolojide kullanılabilir ve Class II A2 tipte olacaktır.

- Cihaz US Standart ANSI/NSF49:2002, European Standard EN12469:2002 ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Cihazda ana HEPA filtreden geçen dikey hava akımı kabin ön camından geçerek dipteki delikli duvardan dışarıya atacaktır. Filtrenin performansı % 99.999  ve 0.1 ile 0.3 mikron arası partikülleri tutabilecek şekilde olacaktır.

- Cihaz istendiğinde kendi ayakları üzerinde, istendiğinde masa üzerine monte edilecektir.

- Cihazla birlikte UV Lamba, orijinal standı, vakum ve gaz musluğu, 2 adet elektrik soketi, remote control ve foot switch ile birlikte teslim edilecektir.

- Cihazla birlikte UV Lamba, orijinal standı, vakum ve gaz musluğu, 2 adet elektrik soketi ile birlikte teslim edilecektir.

- Cihazda sterilizasyon yapmayı sağlayacak UV ışık bulunacaktır.

- Cihazın hareketi kolaylaştıracak ergonomik 10 derece eğimi ve maksimum korumaya uygun derinliği olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü, yüksek rezolüsyona sahip LCD display göstergeye sahip olmalı ve kullanıcının kolayca kontrol edebileceği şekilde dizayn edilmiş dokunmatik tuşlu olacaktır.

- Cihazın ön camı otomatik olarak kontrol edilmeli, elektronik bir alet sayesinde daha önceden optimize edilmiş yüksekliği otomatik olarak ayarlayabilmelidir. Cihazın camı çok katlı cam ve yansıtmasız emniyetli camdan (MSG) olacaktır.

- Cihazın Ana kontrol ünitesinin dışında uzaktan kontrol sistemi bulunmalı ve cihazla birlikte verilmelidir.

- Cihazın ön cam kontrolünü ekran dışında ayak pedalı ilede kontrol edilebilmelidir ve cihaz ile birlikte verilecektir.

- Cihaz aşağıdaki parametreleri tek bir dijital ekrandan izlemeye imkan verecektir.

- Laminer akış ve ön hava giriş hızı

- HEPA filtre ve UV lamba çalışma süresi

- Çalışma zamanı

- UV lambanın açık/kapalı durumu

- Havalandırma açık/kapalı durumu

- Cam seviyesinin normal olup olmadığı

- Çalışma sıcaklığı

- Çalışma nemi

- Aydınlatma açık/kapalı durumu

- Basınç durumu

- Cihaz da hava sirkülasyonu % 70 ve egzost hava çıkışı % 30 olacaktır. Temiz hava girişi % 30 olacaktır.

- Cihazın hava akış hızı 0.33 m/s ve 0.53 m/s olacaktır.

- Cihazın gürültü seviyesi 62 dB den küçük olacaktır.

- Aydınlatma 800 Lux  olmalıdır

- Cihazın içindeki tabla tek parçadan oluşacaktır.

- Cihazın güç gereksinimi 1 kW olacaktır.

- Cihazın iç çalışma ölçüleri (yaklaşık olarak UxDxY); 1220X600X660 mm. olacaktır.

- Cihaz tamamen paslanmaz çelikten  imal edilmiş olacaktır.

- Cihaz ithal malı olacaktır. ISO 9001 belgesine sahip olacaktır.

- Cihaz 220 Volt 50 Hz ile çalışacaktır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015   belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihaza üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

- belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Üretici firmanın temsilcilik firması teklif ile birlikte verilecektir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir