## HASSAS TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi 610 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,01 g olmalıdır.

- Cihazın min.tartımı 0,04 g olmalıdır.

- Cihazın kararlı tartıma ulaşma zamanı < 2 saniye olmalıdır.

- Cihazın kefe çapı 130 mm olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 25°C arasında olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği 0,02 g olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı 0,03 g olmalıdır

- Cihaz LCD göstergeye sahip olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyona sahip olmalıdır ve cihaz ile beraber 200 g kalibrasyon ağırlığı verilmelidir.

- Cihazın aşırı yüke karşı koruması olmalıdır.

- Cihaz üzerinde açma/kapama tuşu,kalibrasyon tuşu,dara alma tuşu,fonksiyon tuşu bulunmalıdır.

- Cihaz g,ct,oz birimlerinde tartım yapabilmelidir.

- Cihaz tek bir tuşla ölçüm yapılacak birime geçebilmelidir.

- Cihaz anti-statik dengesini geliştirmek için özel olarak ince döküm alüminyum dış kaplamaya sahip olmalıdır.

- Cihaz  ölçüleri 310x230x130mm olmalıdır.

- Cihaz şarj edilebilir bataryaya sahip olmalıdır.

- Cihaz RS-232C seri porta sahip olmalıdır.

- Cihaza istenildiği taktirde opsiyonel olarak RS485 ve printer bağlanabilmelidir.

- Cihazın yerleştirildiği yerde dengede olup olmadığını kontrol için sol yanında  su terazisi bulunmalı ve cihazın dengesinin sağlanması için yükseklik ayarlı, denge ayar ayakları olmalıdır.

- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.