## NEM TAYİN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi 110 g olmalıdır.

- Cihazın tartım hassasiyeti 1 mg olmalıdır.

- Cihazda HBM Load cell sensör bulunmalıdır.

- Cihazın kefe çapı 90 mm olmalıdır.

- Cihazın okunabilirliği 1 mg olmalıdır.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

- Cihaz, kolay yedek parça temini ve dayanıklılık açısından standart Halojen lamba ile çalışmalıdır.

- Cihaz PT-100 sıcaklık sensörüne sahip olmalıdır.

- Isıtma sıcaklık aralığı 40°C ile 199°C arasında olmalıdır ve 1°C lik artışlarla programlama yapılabilmelidir.

- Nem ölçüm aralığı %0.00 - %100.00 olmalıdır.

- Nem ölçüm hassasiyeti  %0,01 olmalıdır.

- Cihaz kurutma sıcaklık aralığı %0.00 - %100.00 olmalıdır.

- Kurutma ölçüm hassasiyeti %0,01 olmalıdır.

- Cihaz % Nem ,% kuru madde  sonuçlarını verebilmelidir.

- Cihaz touchscreen  ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz 20 adet saklama hafızasına sahip olmalıdır.

- Cihazın haznesi paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ve zaman ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihaz veri aktarımı için RS232 portuna sahip olmalıdır.

- Cihazın toplam ölçüleri 490x360x350 mm olmalıdır.

- Cihazın toplam ağırlığı 7,5 kg olmalıdır.

- Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.