MULTİ VAKUM KONSANTRATÖR SANTRİFUJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz çok çeşitli tüp boyutlarıyla kullanıma elverişli olmalıdır.

- Cihaz farklı kapasiteli rotorlarla çalışabilmelidir. (200x1,5/2,0 ml kapasiteli rotor, 12x50 ml kapasiteli rotor, 48x15 ml kapasiteli rotor ve 4xMTP rotor gibi)

- Cihaz dijital göstergeli, mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz otomatik bir sistem ile tasarlanmıştır. Bu otomatik sistem; vakum seviyeleri, çember sıcaklığı ve kurutma süreleri gibi çalışma parametrelerinin depolanması ve programlanmasını içeren sonlandırma/başlatma fonksiyonlu zamanlayıcı içermelidir.

- Cihazın hızı 0~2000 rpm arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazın basınç aralığı 1~1,013 mBar olmalıdır.

- Cihazın ısıtma aralığı oda şartlarından +5 0C ~  80 0C olmalıdır.

- Cihaz diyaframlı pompa ve 200x2.0 ml kapasiteli rotor içeren bir sistemden oluşmalıdır.

- Cihaz ile birlikte kombine çalışacak liyofilizatörün (frezee dryer) teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Cihaz ithal olmalıdır.

- Cihaz güçlü, rutin uygulamalar için kullanılabilecek tipte olmalıdır.

- Cihazın chamber kapasitesi 4 litre olmalıdır.

- Cihaz kondanseeri 1/2HPx2 (SC12G) olmalı. Ayrıca soğutması R507/R1150 gazlarında oluşmalaıdır.

- Cihaz ekranda buz yoğunlaştırıcı(kondansatör) sıcaklığı ve toplam işlem zamanı göstermelidir.

- Cihazın durum ve hata mesajları kolaylıkla anlaşılabilirdir ve hata mesajlarında kodlama sistemi kullanılmamalıdır.

- Cihazın akrilik odasının ölçüleri en az çapı 30 cm, yüksekliği 40 cm olmalıdır

- Cihaz akrilik odanın veya 300 mm çapındaki aksesuarların direkt monte edilebilmesi için plakaya sahip olmalıdır.

- Cihazda istenildiğinde üst kapak ilave edilerek ön dondurma işlemi yapılabilmelidir.

- Cihazın çalışma yüzeyi paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın buz yoğunlaştırıcı(kondansatör) sıcaklığı -110 C derece olmalıdır.

- Cihazın kondanser ünitesi istenildiğinde vacum kontsantratör cihazına bağalnarak bu cihazdan kontrol edilebilmelidir.

- Cihaz buz kondansatörü ve buz kondansatör odası su için dranaj valfine sahip olmalıdır.

- Cihazın maksimum kondansatör kapasitesi 3kg, performansı 2,5 kg/24 saattir.

- Cihaz 230V/50 Hz şebeke gerilim ile çalışmalıdır.

- Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar komple verilmelidir.

- 0.4kW(0.5HP), 200 L/min, 1X10-3 torr kapasiteli yağlı tip vakum pompası

- Boşaltım Filtresi

- Vakum Hortumu

- Vakum Boşaltma Valfi

- Plaka

- Akrilik oda(chamber)

- 25 cm çapında 3 adet ısıtmasız raf

- 8 ad. Kauçuk valf

- 20. Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte verilecek diyaframlı pompanın özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Pompa 2 kafalı olmalıdır.

- Pompanın hızı 50/60 Hz’de 2.0/2.3 m3/saat olmalıdır.

- Pompanın son vakum basıncı 7 mbar olmalıdır.

- Pompanın gaz balastlı son vakum basıncı 12 mbar olmalıdır.

- Pompa IP 40 korumalı olmalıdır.

- Pompanın motor gücü 0.18 kW olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 700 VA olmalıdır.

- Cihazın boyutları (GxDxY) 473x582x355 mm olmalıdır.

- Cihaz 220 volt, 50 Hz. şehir cereyanı ile çalışacaktır. %10’luk gerilim değişmelerinde cihazın fonksiyonları çalışmaz hale gelmemelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti mukabilinde   yedek  parça servis garantisi altında olacaktır.

- İthalatçı firmanın TSE onaylı Hizmet Yeterlilik Belgesi bulunacaktır.