JEL DOKUMANTASYON SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazdaki dijital CCD kameranın özellikleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

  - Çözünürlük :1360 x 1024 standart (1.5  million pixel  gray level )

  - Otomatik/manuel poz

  - Otomatik/manuel beyaz dengesi

  - Odak/zum kontrolü

- Cihazda Et-Br dedeksiyonu için UV filtre bulunmalıdır.

- Cihazın PC’ye bağlanması için USB bağlantısı olmalıdır.

- Cihaza mikro beyaz ışık kaynağı yerleştirilmiş olmalıdır.

- Cihazda bulunan jel görüntüleyicinin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

  - Görüntü yakalıyıcılı /DNA analiz software

  - Kullanıcı ve deney bazlı jel görüntüleri yakalama, kaydetme ve yönetme

  - Analizler için jel görüntülerin kalite optimizasyonu

  - Otomatik şerit/ bant araması

  - 2D/3D grafik ve haritaları ile birlikte kantitatif analiz fonksiyonları

  - Kullanıcı başına analiz sonuçlarının DB yönetimi

  - Doküman üretme otomatik raporu

- Cihazın transilluminatörü 312nm , 8W gücünde 6 adet UV lamba içermelidir.

- Cihazın monitör baglantı çıkışı olmalıdır.

- Cihazla birlikte yazılımı ücretsiz verilmelidir

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE belgesi bulunmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmelidir.