MİKROPLAKA OKUYUCU

- Cihaz tam otomatik olmalıdır.

- Cihaz 7 inch touc screan LCD ekrana sahip olmaldıır.

- Cihaz 8 kanallı optik fiber sistemi ile 6 sanyiede tüm plate in okumasını yapmalıdır.

- Cihaz Bichromatik ölçümler ve hasaplamalar ABS içermelidir.

- Cihaz Logaritma, cut-off eğri,linear ve üs regresyon yapmalıdır.

- Cihaz Tesadüfi pozitif ve negatif kontrol ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın hafızası 200 test protokolü ile 100.000 sonucu depolayabilmelidir.

- Cihaz Plate sallama özelliği olmalıdır. yavaş orta ve hızlı şeklinde ayarlanabilmelidir.

- Cihaz Tasarruflu lamba özelliği eklenebilmelidir.

- Cihaz Fotometrik aralığı 0.000-4.000Abs

- Cihaz Çözünürlüğü: görüntülenebilirlikte: 0.001Abs, hesaplamada: 0,0001Abs

- Cihaz Işık kaynağı halojen lamba (6V/10W) olmalıdır.

- Cihaz Dalga boyu: 340-750 nm dalga boyunda çalışılabilir olmalıdır ve 405nm, 450nm, 492nm ve 630nm dalga boyunda 4 filtre ile beraber olmalıdır.

- Cihaz 14 farklı filtre seçeneği içermelidirve isteğe bağlı olarak ekleme yapılabilmelidir.

- Cihaz Resolution 0,001 Abs olmalıdır.

- Cihaz Bant genişliği 3-9nm olmalıdır.

- Cihaz Okuma hızı 6 saniyede 96 well plate (tek dalga boyunda) olmalıdır.

- Cihaz Rs-232 çıkışı olmalıdır.

- Cihaz Opsiyonel olarak yazıcıya bağlanabilmelidir.

- Cihaz En fazla 10 kg olmaldır.

- Cihaz Ölçüleri: 440x295x225

- Cihaz 220V,50-60hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir