MİKROPLAKA YIKAYICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz 4.3 inch renkli LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz 100 adet program hafızasına sahip olmalıdır.

- Cihaz yıkama şişelerindeki su seviyesi ve atık kabı seviyesi için sensöre sahip olmalıdır

- Cihaz düz, U, C ve V dipli plakalarda yıkama yapabilmelidir

- Cihaz, 8'li ve 12'lik yıkama manifolduna sahip olmalıdır ve bu kafalar değişik mikroplakalar için kolay değiştirilebilir olmalıdır.

- Cihazın yıkama hacmi 50~2000μl arasında ve 50μl artan aralıklarla olmalıdır.

- Cihaz her bir kuyuda  ≤ 0.5μl2. düzeyinden fazla atık sıvı vermemelidir.

- Cihazda 3 adet yıkama kanalı bulunmalıdır.

- Cihazın Yıkama performansı, ıslatma süresi, çalkalama hızı, dağıtımı ve aspirasyon yüksekliği ve hızı gibi parametreleri manuel ayarlanabilmelidir.

- Cihaz fazla yıkama sıvısını ve fazla atık sıvı riskini önlemek ve en aza indirmek için sıvı sensörüne sahip olmalıdır.

- Cihazda yıkama verimliliğini artırmak için çalkalama fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihaz 3 adet yıkama şişesi ve 1 adet atık şişesine sahip olmalıdır.

- Cihazın sıvı dağıtım doğruluğu CV≤2.0% at 300μl  (96 kuyucuk için CV≤1.5% ) olmalıdır.

- Cihazın doldurma ve çalkalama süresi 19 dak. 59 saniye ayarlanabilmelidir.

- Cihazın veri alış verişi USB ile sağlanabilmelidir.

- Cihazın boyutları 345 x 460 x 200 mm olmalıdır.

- Cihaz  240 V 50 / 60Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmaldır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir