İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz dijital fuzzy kontrollü ve tek butonla idare edilebilir olmalıdır.

- Cihazın arkadan aydınlatmalı dijital LCD göstergesi bulunmalıdır.

- Cihaz doğal hava sirkülasyonlu olmalıdır.

- Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, rafları çelik üzeri PE kaplı olmalıdır. Cihazla birlikte 2 adet raf verilmelidir. Rafların pozisyonları ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 32 lt kapasiteye sahip olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı +5 °C ~70 °C olmalıdır. Sıcaklık dalgalanması

37 0C’de ±0.2 °C, sıcaklık değişimi  ±0.6 °C olmalıdır.

- Cihazın kontrol çözünürlüğü ±0.1 0C olmalıdır.

- Cihaz 37 0C’ye 25 dakikada, 50 0C’ye 40 dakikada ulaşmalıdır.

- Cihazın sıcaklık sensörü PT-100 olmalıdır.

- Cihazın ayarlanabilir zaman ayarı 99 saat 59 dakika olmalı, geciktirme ve süreklilik fonksiyonları bulunmalıdır.

- Cihazda PC ile kontrolü sağlamak amacı ile RS 232 çıkışı bulunmalıdır.

- Cihazın kapı contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

- Cihazın ikinci bir camlı kapısı bulunmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı, locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın ısıtma gücü 150 W olmalıdır

- Cihazın iç boyutları 312 x 290 x 360 mm(g x d x y), dış boyutları 458 x 477 x 624 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.