MİKRO SPEKTROFOTOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz 0.5ul-2ul aralığındaki örnekleri yüksek doğruluk ve tekrarlanabilirlik ile ölçüm yapabilmelidir.

- Cihaz 7 inç dokunmatik ekrana sahip olmalıdır ve kullanımı kolay arayüz ekrana sahip olmalıdır. Android aplikasyonu bulunmalıdır.

- Cihaz açıldığında, lamba ısınma süresini beklemeden 200-800 nm arasında 6 dakikada tam tarama yapabilmelidir. Dalga boyu doğrulu 1 nm olmalıdır.

- Veriler dahili yazıcı ile çıktı alınabilir olmalıdır ve SD-RAM kart ya da USB portu ile bağlantı sağlanabilmelidir.

- Cihaz 5 dakikadan sonra kullanılmadığı takdirde kendini otomatik olarak kapatır, kullanıcı ekrana dokunduğunda tekrar açılabilmelidir.

- Cihaz ışık kaynağı Xenon flash lamba olmalıdır.

- Cihaz dedektör tipi 3864-Element linear CCD array olmalıdır.

- Cihaz spektral çözünürlüğü ≤3nm (FWHM at Hg546nm) olmalıdır.

- Cihaz absorbans hassasiyeti 0.003Abs, doğruluğu % 1  (7.332Abs  260nm’de) olmalıdır.

- Cihazın ölçüm absorbans aralığı 0.02-100 Abs olmalıdır.

- Cihazın Dedeksiyon Limiti  10-5000 ng/μl (dsDNA) olmalıdır.

- Cihaz örneği taramasını <6 sn içerisinde tamamlamalıdır.

- Cihazın numune haznesinin materyali alüminyum alaşım ve kuartz fiber olmalıdır.

- Cihazın çalışma voltajı 24V DC olmalıdır.

- Cihazın güç tüketimi 40W olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 210 x 280×186 mm (wxdxh) olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 3.6 kg olmalıdır.

- Cihaz bakteri hücre konsantrasyonu ölçümü (OD600) yapabilmelidir.

- OD600 nm ölçümlerinde ışık kaynağı LED, dalga boyu aralığı 600+8nm, absorbans aralığı 0-4A olmalıdır.

- Cihaz yoğunlaşmış numuneleri seyreltme olmadan ölçme özelliğine sahip olmalıdır (standart bir küvetle ölçülen numunelere göre 100X daha yüksek konsantrasyon)

- Cihaz ile nükleik asit konsantrasyonları ölçümü ve kalorimetri ölçümü yapılabilmelidir. Ayrıca saflaştırılmış proteinler(Trp, Tyr kalıntılarını veya Cys-Cys disülfidi ) ProteinA280 yöntemi ile ölçebilmelidir.

- Cihaz standart eğrileri ve seçilen dalga boyundaki spektrumları otomatik olarak görüntüleyebilmelidir.

- Cihaz, proteinler: brandford,  BCA, lowry analizlerinin konsantrasyon ölçümlerini yapabilmelidir.

- Cihazın çalışma sıcaklığı 5C - 35C olmalıdır.

- Örnek yüzeyi temizlemek için, ölçümden sonra örneklerin temizlenmesi kolayca, ıslak bir kağıt mendille yapılabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- İthalatçı firmanın TSE belgesi bulunacaktır.

- Teklif edilen cihazlar için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.

.