BOD İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz hayvan-bitki hücre kültürleri, sabit sıcaklık, çimlendirme ve BOD testlerinde kullanılmak için uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital fuzzy kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazda kompresörlere aşırı yükü engelleyen akıllı soğutma kontrol sistemi olmalıdır.

- Cihazda arkadan aydınlatmalı dijital LCD gösterge bulunmalıdır.

- Cihazda bulunan zamanlayıcı fonksiyonu 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilmeli, ayrıca geciktirme ve sürekli çalıştırma fonksiyonları bulunmalıdır.

- Cihazın sıcaklığı 0 °C~60 °C arasında ayarlanabilmeli, sıcaklık doğruluğu 37 0C’de     ± 0.2 °C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık değişimi 37 0C’de  ± 0.5 °C, 50 0C’de  ± 1.4 °C olmalıdır.

- Cihaz 37 0C’ye 35 dakikada, 50 0C’ye 35 dakikada ulaşmalıdır.

- Cihaz 420 litre iç hacme sahip olmalıdır.

- Cihazda bulunan soğutucu CFC içermeyen (R-404A) soğutma sistemi olmalıdır.

- Sıcaklık dağılımının tam olarak sağlanması için fanlı sirkülasyon sistemi bulunmalıdır.

- Cihazda PC ile kontrolü sağlamak amacı ile RS 232 çıkışı bulunmalıdır.

- Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzey yapısı çelik üzeri toz boyalı olmalıdır.

- Cihazın kapı contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

- Cihazın ikinci bir  camlı kapısı bulunmalıdır.

- Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihazla birlikte 3 adet PE  kaplı çelik raf verilmelidir.

- Cihazın ısıtma gücü 1.2  kW olmalıdır

- Cihazın soğutucusu 1/2 HP gücünde olmalıdır.

- Cihazın iç boyutları 705 x 605 x 1000 mm(g x d x y), dış boyutları 840 x 932 x 1753 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.