BOD İNKÜBATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz hayvan-bitki hücre kültürleri, sabit sıcaklık, çimlendirme ve BOD testlerinde kullanılmak için uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital fuzzy PID  kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazda 4” dokunmatik ekran TFT LCD göstergeye (Smart-Lab Kontrol ünitesine) sahip olmalıdır.

- Smart-Lab Kontrolör aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır

- Veri Kayıt: Kaydedilen veriler için ekranda sıcaklık grafiği çizebilmelidir ve USB sayesinde bilgisayara aktarabilmelidir.

- WiFi ile internet bağlantısı sağlamalıdır.

- WiReTM Service ile uzaktan izleme ve kontrol sağlamalıdır.

- Self-diagnostic fonksiyonu: Cihazdaki hataları otomatik olarak kontrol eder ve ekranda alarm verir.

- WiReTM Service ile HTML5 standartlarıyla her türlü Web tarayıcısını desteklemelidir.

- WiReTM Service ile Android ve Apple İOS  uygulamaları akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılmalıdır.

- Cihazda kompresörlere aşırı yükü engelleyen akıllı soğutma kontrol sistemi olmalıdır.

- Cihazda bulunan zamanlayıcı fonksiyonu 99 saat 59 dakikaya ayarlanabilmeli, ayrıca geciktirme ve sürekli çalıştırma fonksiyonları bulunmalıdır.

- Cihazın sıcaklığı 0 °C~60 °C arasında ayarlanabilmeli, sıcaklık doğruluğu 37 0C’de     ± 0.2 °C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık değişimi 37 0C’de  ± 0.5 °C, 50 0C’de  ± 1.4 °C olmalıdır.

- Cihaz 37 0C’ye 20 dakikada, 50 0C’ye 20 dakikada ulaşmalıdır.

- Cihaz 150 litre iç hacme sahip olmalıdır.

- Cihazda bulunan soğutucu CFC içermeyen (R-404A) soğutma sistemi olmalıdır.

- Sıcaklık dağılımının tam olarak sağlanması için fanlı sirkülasyon sistemi bulunmalıdır.

- Cihazda PC ile kontrolü sağlamak amacı ile RS 232 çıkışı bulunmalıdır.

- Cihazın iç yüzey yapısı paslanmaz çelik, dış yüzey yapısı çelik üzeri toz boyalı olmalıdır.

- Cihazın kapı contası yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon lastik olmalıdır.

- Cihazın ikinci bir  camlı kapısı bulunmalıdır.

- Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı , locking mode ile bu değerler kitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihazla birlikte 3 adet PE kaplı çelik raf verilmelidir.

- Cihazın ısıtma gücü 700 W olmalıdır

- Cihazın soğutucusu 1/4 HP gücünde olmalıdır.

- Cihazın iç boyutları 505 x 505 x 610 mm(g x d x y), dış boyutları 640 x 832 x 1313 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.