PH, İLETKENLİK, TUZLULUK VE SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz masa tipi olmalıdır.

- Cihaz LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz pH , iletkenlik , tuzluluk ve sıcaklık ölçümleri yapabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık ölçüm aralığı -5.0 0C -  75 0C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık çözünürlüğü 0.1 0C, doğruluğu ±0.1 0C olmalıdır.

- Cihazın pH ölçüm aralığı -2.00 ile 16.00 pH olmalıdır.

- Cihaz ,  pH 7.00 , 4.01 & 10.01 tamponlarını tanımalıdır.

- Cihazın pH çözünürlüğü 0.01 , doğruluğu ±0.01 pH±1 LSD olmalıdır.

- Cihazın tuzluluk ölçüm aralığı 0.0 ile 80.0 ppt arasında olmalıdır.

- Cihazın tuzluluk çözünürlüğü 0.1 ppt , doğruluğu ±1%FS olmalıdır.

- Cihaz , 1 cm-1 , 5 cm-1 olmak üzere iki adet  tuş seçimli iletkenlik hücre sabiti ile çalışabilmelidir.

- Cihazın iletkenlik referans sıcaklığı tuş seçimli olmak üzere 15.0 0C ile 25.0 0C olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik sıcaklık katsayısı tuş seçimli olmak üzere  0.0% ile 4.0% olmalıdır.

- Cihazın hücre sabitlerine göre ölçüm aralıkları , çözünürlükleri ve doğrulukları aşağıdaki gibidir.

1 cm-1 hücre sabitine göre:

Aralık			Çözünürlük		Doğruluk

0– 99.99µS/cm		0.01 µS/cm		± 0.5%FS

0 – 999.9 µS/cm		0.1 µS/cm		± 0.5%FS

0 – 9.999 mS/cm		0.001 mS/cm		± 0.5%FS

0 – 30.00 mS/cm		0.01 mS/cm		± 0.5%FS

5 cm-1 hücre sabitine göre:

Aralık			Çözünürlük		Doğruluk

0– 499.9µS/cm		0.1 µS/cm		± 0.5%FS

0 – 4999 µS/cm		1 µS/cm		± 0.5%FS

0 – 49.99 mS/cm		0.01 mS/cm		± 0.5%FS

0 – 200.0 mS/cm		0.1 mS/cm		± 0.5%FS

- Cihaz iletkenlik için otomatik ve manuel düzenleme yapabilmelidir.

- Cihaz referans sıcaklığını ve sıcaklık sabitini programlayabilmelidir.

- Cihazın pH tampon sıcaklık aralığı 0.0 0C-60 0C olmalıdır.

- Cihaz -5.0 0C ile 75 0C arasında otomatik ve manuel sıcaklık kompenzasyonu yapabilmelidir.

- Cihazın pH elektrod ofset tanıması pH 7.00 ±100 mV olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod eğim tanıması pH 4.00 ,4.01,9.18  veya 10.01’de  ±30 % olmalıdır

- Cihazın giriş empedansı > 1012 ohm olmalıdır.

- Cihaz sıçramalara karşı dirençli olmalıdır.

- Cihaz sessiz çalışmalalıdır.

- Cihaz 6AA batarya veya 9V AC (230 V/115V) adaptör ile çalışabilmelidir.

- Cihazın batarya ömrü >50 saat alkalin olmalıdır.

- Cihaz değişken olmayan hafızada 50 set veriyi saklayabilmelidir.

- Cihazın RS 232C çıkışı olmalıdır.

- Cihazın ortam çalışma sıcaklığı 0 ile 50 0C arasında olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 250 mm x 240 mm x 100 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1090 g ( bataryaları dahil) olmalıdır.

- Cihaz pH/ref elektrodu, iletkenlik probu, buffer kapsülleri ve adaptörü ile komple olmalıdır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir