# PH ,MV, İLETKENLİK,TUZLULUK VE SICAKLIK ÖLÇER

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz taşınabilir tipte olmalıdır.

- Cihaz mikroprosesör kontrollü olmalıdır.

- Cihaz , 55*30 mm ebatlarında LCD ekrana sahip olmalıdır

- Cihazın LCD ekranı pH, mV ,iletkenlik veya tuzluluk değerlerini ,  sıcaklık ile eş zamanlı olarak görüntüleyebilmelidir.

- Cihaz; -2.00....+16.00  arasında  pH, +/- 1500  arasında mV, 0.0..80.0 ppt arasında tuzluluk ve  -5.0.... +75.0 oC arasında sıcaklık ölçümü yapmalıdır.

- Cihazın doğruluğu pH için ±0.01  ± 1 LSD , mV için ±0.1% ± 1 LSD  , tuzluluk için

- ± 1% FS  ve sıcaklık için ±0.1 oC olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü pH için 0.01; mV için  1, tuzluluk için 0.1 ppt  ve sıcaklık 0.1 oC  olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik hücre sabitleri K=1 ve K=5 olmalıdır.

- Cihaz 4 iletkenlik aralığında otomatik veya manuel olarak düzeltme yapabilmelidir.

- Cihazın  hücre sabitine göre iletkenlik ölçüm aralıkları,çözünürlükleri ve doğruluğu aşağıda ki gibi olmalıdır:

K=1    		0.00– 99.99µS/cm		0.01 µS/cm		± 0.5%FS

100.0 – 999.9 µS/cm		0.1 µS/cm		± 0.5%FS

1.000 – 9.999 mS/cm		0.001 mS/cm		± 0.5%FS

10.00 – 30.00 mS/cm		0.01 mS/cm		± 0.5%FS

K=5		0.0– 499.9µS/cm		0.1 µS/cm		± 0.5%FS

0 – 4999 µS/cm		1 µS/cm		± 0.5%FS

0.00 – 49.99 mS/cm		0.01 mS/cm		± 0.5%FS

0.00 – 200.0 mS/cm		0.1 mS/cm		± 0.5%FS

- Cihaz otomatik ve manuel olarak -5.0 / 75 .0 0C arasında sıcaklık kompenzasyonu yapmalıdır.

- Cihaz (4.01, 7.00, 10.01) veya (4.00, 6.86, 9.18) pH tamponlarını tanımalıdır.

- Cihazın pH tampon sıcaklık aralığı 0- 60 oC olmalıdır

- Cihazın pH elektrod ofset tanıması pH 7.00’de ±100 mV veya pH 6.86’da -91.7 ..+108.3 mV olmalıdır.

- Cihazın pH elektrod eğim tanıması pH 4.00,4.01, 9.18  veya 10.01’de  ±30 % olmalıdır

- Cihazın giriş empedansı > 1013 ohm olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik referans sıcaklığı 15.0 ile 25.0 0C arasında 0.1 0C artışlarla ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik sıcaklık katsayısı 0.0 ile 4.0 % arasında 0.1% artışlarla ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihaz sıcaklık (ATC) probunun takılı olmadığı durumda manuel sıcaklık kompenzasyonu moduna geçebilmelidir.

- Cihazın gövdesi sıçramalara karşı korumalı olmalıdır.

- Cihazın güvenli okuma yapabilmesi için otomatik kilidi olmalıdır.

- Cihaz 6 adet AAA batarya veya 115/230V adapter ile çalışabilmelidir.

- Cihazın batarya ömrü yaklaşık 25 saat olmalıdır.

- Cihaz 0-50 oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.

- Cihazın RS-232C interfaz çıkışı olmalıdır.

- Cihaz ölçüleri 86 x 241 x 72 mm olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 470 g (bataryalı) olmalıdır.

- Cihaz pH/ref elektrodu, iletkenlik probu, buffer kapsülleri ve adaptörü ile komple olmalıdır.

- İthalatçı firmanın teklif etmiş olduğu marka TSE belgesinde bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl , ücreti   karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir