İNKÜBATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz PID kontrol sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazda 4 dijitli LED gösterge olmalıdır.

- Cihaz doğal hava sirkülasyonlu olmalıdır.

- Cihaz 209 lt kapasiteli olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı oda sıcaklığı +5 °C ~ 65°C arasında olmalıdır. Sıcaklık dalgalanması ± 0.5 °C, sıcaklık değişimi ± 1 °C olmalıdır.

- Cihazda sıcaklık 0.1 derece hassasiyetle ayarlanabilmelidir.

- Cihaz 0~9999 dakika arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın iç yüzey yapısı aynalı paslanmaz çelik, dış yüzeyi çelik üzerine korozyona dayanıklı Akzo toz boyalı olmalıdır. Yalıtımı poliüretan olmalıdır.

- Cihazda iki adet ayarlanabilir 2 adet paslanmaz çelik tel raf bulunmalıdır. Rafların yükleme ağırlığı 15 kg olmalıdır.

- Cihaz PT 100 sıcaklık sensörlü olmalıdır.

- Cihazda ısıtma ısıtma tüpleri ile sağlanmalıdır.

- Cihazın ikinci bir camlı kapısı bulunmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklığa karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazın havalandırma portu cihazın üst kısmında yer almalı ve iç çapı 28 mm olmalıdır.

- Cihazın nominal gücü 0.6 kW  olmalıdır.

- Cihazın iç boyutları 600 x 580 x 600 mm(g x d x y), dış boyutları 799 x 711 x 992 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V/2.7 A şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

20. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti

karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.