ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR TEKNİK ŞARTANMESİ

- Cihaz biyolojik kültürlerin farklı sıcaklıklarda kullanımı için uygun olmalıdır.

- Cihaz dijital fuzzy kontrollü olmalıdır.

- Cihazın dijital göstergesiyle hassas hız kontrolü sağlanmalıdır.

- Cihazda arka ışıklandırmalı yüksek kalite LCD gösterge bulunmalıdır.

- Cihazın sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı+ 5°C~60 °C arasında olmalıdır. Sıcaklık doğruluğu  37 °C’de ±0.2 °C olmalıdır. Sıcaklık dağılımı 37 °C’de ±0.5 °C olmalıdır.

- Cihazın çalkalama hızı 30~250 rpm olmalıdır.

- Cihaz 25 mm’lik orbital hareketle çalkalama işlemi yapmalıdır.

- Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilen zamanlayıcı fonksiyonu bulunmalıdır. Ayrıca sürekli çalışma fonksiyonu da bulunmalıdır.

- Cihazın kapısı açıldığında çalkalama, ısıtma otomatik olarak durmalıdır.

- Cihazın içi paslanmaz çelik, dış kısmı ise toz boyalı çelik olmalıdır.

- Cihazda bulunana platform değişik ebatlardaki flasklar için uygun olmalıdır.

- Cihazda aşırı sıcaklık, yüksek akım, hata dedektör sensörü ve sızıntıya karşı koruma sistemleri olmalıdır

- Cihazda sıcaklık ve zaman değerleri için  hafıza fonksiyonu olmalı,  locking mode ile bu değerler kilitlenebilmelidir.

- Cihaz hata durumunda ve ayarlanan zaman değeri sona ulaştığında alarmla kullanıcıyı uyarmalıdır

- Cihazın iç boyutları 570x465x470 mm(g x d x y), dış boyutları 916 x 730 x 683 mm (g x d x y) olmalıdır.

- Cihazla birlikte standart olarak delikli platform verilmelidir.

- Cihaz 35 adet50~ 100 ml veya 16 adet 200~300 ml veya 12 adet 500~1000ml erlenleri çalkalayabilme kapasitesinde olmalıdır.

- Cihaz AC 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışabilmelidir.

- Cihaz ISO 9001 belgesine sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır.  Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir.

- Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2015  belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir.

- Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

- Teklif veren ithalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır

Not: İstenilen ebatlardaki klipsler belirtilmelidir.